附件：3

供应商报价单（第三包）

请参与我中心第三包（项目编号：HEBZX-H-2025005）的潜在供应商，按如下标准报价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物（服务）名称 | 规格  型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货方式 | 质量保证期 | 备注 |
| 1 | 激光粒度仪 | 技术参数：1、测试范围：0.01-3500μm（湿法）。 2、准确性误差：≤0.5%，重复性误差：≤0.5%（均为国家或国际标样D50偏差）。 3、折射率测试：仪器具有折射率测试功能，可对未知样品进行折射率测试。（提供:”折射率结果”功能截图，截图中不低于3种结果可选择） 4、激光器：大功率偏振泵浦固体激光器（绿光532nm），最高功率可达10mW，激光器功率可调。 5、探测器：总数不少于95个，有前向、侧向和后向三维探测器。 6、光路结构：采用激光斜入射、双镜头光路系统+激光图像联合测试技术（提供光路证明文件）。 7、SOP智能化：点击“自动测试”按钮，一键自动完成进水（无需外部水压，主动吸水）、光路对中、背景测试、浓度调整、自动测试、清洗、保存和打印等功能。（提供一键测试软件截图） 8、有图像分析功能： (1) 图像分析范围：2-3500 um。 (2) 进口高速CCD：图像识别速率最高不少于110帧/秒。 (3) 放大倍数：0.5X和10X双透镜自由切换，结合电子放大倍数可达20倍/400倍。 (4) 分析项目：粒度分布、数量分布、体积分布、面积分布，最大粒径、长径比、圆形度、椭圆率、长宽比、凸度、纤维长度等数据报告. 9、循环系统：离心泵的循环设计，循环流量3000-8000mL/min，循环池体积≥500mL，循环速度连续可调。 10超声波分散系统：功率1-50W连续可调，具有“防干烧”设计，杯中无水时误开不会损坏。 11、QC诊断工具：对所测试的样品可以直接出具质量检测报告并给出合格与否的判定（提供软件证明文件）。 12、准确性标定及准确性验证：提供1瓶刚玉标样进行准确性标定功能（提供此功能软件证明文件）；提供玻璃微珠350nm羧基微球粒度标准物质和15um、和1000um标样验证仪器的准确性。 13、产品复配功能：A×x%+B×（1-x%）=C（提供软件功能证明文件）。 | 套 | 1 |  |  | 供应商负责送到采购人指定地点 | 至少2年 | 1、粒度分析仪系统主机：1台 2、测试软件：1套 3、自动湿法分散器：1台 4、备品备件：一套 |

**报价供应商：**

**报价时间：**

**联系人及电话：**

**请潜在供应商按表中内容进行报价，方便评审时对比价格。同时欢迎供应商提供营业范围内的各项目报价表，方便我们对贵公司的进一步了解。**

须知：1.报价方须一次报出不得更改的价格。除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。2.所有报价以人民币含税、含运费价格报价。3.报价有效期不得少于15日。4.此表需加盖单位公章。